**东台市中医院低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛监测系统）项目**

**招 标 文 件**

**编号：DTYLQX2021146**

**招标人： 东台市中医院 (盖章)**

**法定代表人或其委托代理人： 胡忠红 (签字或盖章)**

**采购代理机构：东台市医疗机构医用器械集中招标采购中心 (盖章)**

 **2021 年11月30日**

**招 标 公 告**

项目概况

 东台市中医院低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛监测系统） 项目的潜在投标人应在东台市人民政府网站医疗器械招标平台http://www.dongtai.gov.cn/col/col7994/index.html获取招标文件，并于 2021年12月24日14点00分（北京时间）前将投标文件（1正5副、装订要求：胶装或订装，塑料夹装订为无效投标文件）送达东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心（东台市疾控中心五楼）。

**一、项目基本情况**

项目编号：DTYLQX2021146

项目名称： 东台市中医院低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛监测系统）

最高限价： 34 万

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛监测系统） | 详见招标文件 | 台 | 壹 |

合同履行期限：合同签订后30日内送达招标人指定地点且安装调试完毕。

本项目（*是/否*）接受联合体投标：否

**二、申请人的资格要求：**

 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）、投标人营业执照(必备)；

（2）、投标人医疗器械生产（经营）许可证，如属于Ⅱ类需提供Ⅱ类备案凭证；

（3）、医疗器械产品注册证；

（4）、生产企业授权代理书（原件）；

（5）、投标人依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（6）、投标人如委托被授权人参与投标，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（7）、投标人上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（8）、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

以上资格材料均应加盖投标人公章，否则无效。

2、落实政府采购政策的资格要求：无

**三、获取招标文件**

时间：自本公告发布之日起至投标截止时间前。

地点：网上。

方式：在东台市人民政府网站医疗器械招标平台获取招标文件，网址：http://www.dongtai.gov.cn/col/col7994/index.html。

售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2021年12月24日14点00分（北京时间）。

开标地点：东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心（东台市疾控中心五楼）。

**五、其他补充事宜**

本项目不接受进口产品投标。

本项目非政府采购项目，东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心仅提供交易场地及相关服务，不负责本项目监督，不受理相关投诉、举报，不处理相关矛盾纠纷。

**六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称： 东台市中医院

地 址：　　　　东台市雅居路198号

联系方式： *13815595182*

2.采购代理机构信息

名 称： 东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心

地　　址： 东台市疾控中心五楼

联系方式： 潘君策18651521655

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 招标经办机构 | 名 称：东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心 地 址：东台市金海东路19号（东台市疾病预防控制中心五楼） 邮箱：DTSYPZBB@163.COM网址：http://www.dongtai.gov.cn/col/col7994/index.html  |
| 2 | 招标人名称地址 | 名称: 东台市中医院 地址：东台市雅居路198号联系方式：*13815595182* |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛监测系统）项目编号：DTYLQX2021146 |
| 4 | 预算资金 | 预算金额： 40 万元 |
| 5 | 最高限价 | 最高限价： 34 万元 |
| 6 | 投标有效期 | 开标后30日内 |
| 7 | 投标文件份数 | 纸质投标文件正本1份、副本5份。如不能提供有可能作废标处理。  |
| 8 | 投标文件递交 | 投标人按招标公告要求的时间递交密封的投标文件。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 见招标公告或变更通知 |
| 10 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人其中采购人代表：1人评审专家：4人 |
| 11 | 评标方法 | 采用综合评分法 |
| 12 | 定标方法 | 得分最高的投标人确定为中标人。 |
| 13 | 评标结果公布和中标人的确定 | 评标当日公布评标结果，各投标人对本次评标结果如有异议，应于7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，7个工作日以外的质疑不再受理，招标中心正式发出中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金、履约保证金 | 1、投标保证金：免收2、履约保证金：由中标人向招标人缴纳，其标准：中标价的5％缴纳。3、在履约过程中如有违约行为则扣除保证金 |
| 15 | 合同签订 | 时间：按中标通知书要求 |
| 16 | 付款方式 | 一般情况下首付65%，一年后付30%，保修期满付清。 |

**第二章 投标人须知**

 **一、 总 则**

**1、 适用范围**

1.1 此招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的医疗设备项目的采购。

**2、应遵循的原则**

2.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

2.2 坚持质量优先、价格合理。

2.3 利用法律手段强化竞争机制,贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

**3、招标方式**

3.1 本次招标采取公开招标的方式。

**4、合格的投标人**

4.1 投标人必须有提供本次招标采购货物的能力、具有良好的商业信誉及财务状况的法人或其他经济组织。

4.2 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

4.3 投标人必须遵守国家法律、法规和江苏省的有关政策。

1. **招标文件**

**5、招标文件的构成**

5.1招标文件包括：

投标邀请函

第一章 投标人须知前附表

第二章 投标人须知

第三章 技术参数和配置要求

第四章 投标文件的组成和格式：

1、投标文件封面

2、综合评分索引表

3、开标一览表（报价表）

4、供货一览表

5、前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6、法定代表人身份证明书

7、投标文件签署授权委托书

8、投标函

9、技术参数偏离表

10、售后服务承诺

11、业绩

12、投标资质要求

**5.2** 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，由此造成的后果由投标人自负。

5.3资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

5.4招标文件的澄清、修改或补充

本招标文件的合法性、合规性及合理性均由招标人负责，投标人若对招标文件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间以书面形式向招标人提出。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标人须知前附表中明确的时间通过网上澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

**三、 投标文件的编制**

**6、投标文件的语言及计量单位**

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标中心就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

6.2 除招标文件中另有规定，投标文件使用的计量单位，均采用国家法定计量单位。

**7、投标文件构成**

7.1 投标人编写的投标文件包括：

7.1.1 合同条款；

7.1.2 按格式要求填写的综合评分索引表、开标一览表、供货一览表等；

7.1.3 按照对技术要求及基本服务要求以书面形式所作出的技术偏离表和服务承诺；

7.1.4 按照出具的证明文件，证明投标人是否合格、中标是否有能力履行合同；

7.1.5 按照要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物是否合格，且符合招标文件规定。

**8、开标一览表**

投标人必须按开标一览表中规定格式完整、清晰、正确的填写，并同投标文件一起放入密封的投标文件中；

**9、技术参数要求及基本服务要求的响应**

9.1 对不能响应的技术参数及配置要求应逐一对照并填入技术偏离表，未在此表中列出的事项将视为完全响应招标文件的要求。不如实填写技术偏离表的将有可能作为废标处理。

9.2 招标内容及要求

9.2.1招标内容

9.2.1.1招标清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产地 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 免费保修期 |
| 1 | 低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛监测系统） | 国产 | 详见招标文件 | 台 | 壹 | 3年 |

9.2.1.2技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数 |
| **1** | 工作环境：1.1环境温度：-10～40℃1.2相对湿度：≤80%1.3大气压力：700hPa～1060hPa |
| **2** | 技术参数与性能指标 |
| 2.1 | 基波频率：输出1Hz，50Hz两种固定频率，无其他多余频率值，误差≤±5% 。 |
| 2.2 | 脉冲宽度：输出0.2ms，0.6ms两种固定脉冲宽度，无其他多余脉宽值，误差≤±5%。 |
| 2.3 | 配置导乐分娩镇痛监测系统软件，具有产妇信息管理、分娩镇痛统计、分娩记录、导乐音乐播放、视频教学、导乐设施使用教学等功能。 |
| 2.4 | 分娩镇痛监测系统采用独立电源供电，无需外接交流电源，不受工作环境电源限制，可随时随处使用，待机时长不低于70小时。 |
| 2.5 | 配置3个分娩镇痛终端，要求镇痛终端可独立运行，可随身携带，显示治疗强度和治疗时间，并能存储产妇镇痛信息，与分娩镇痛监测系统无线数据传输，无使用距离限制。 |
| 2.6 | 镇痛终端体积小巧，重量≤388g，产妇携带后可自由活动，支持自由体位分娩。 |
| 2.7 | 镇痛终端采用可反复多次充电的高性能锂电池，待机10小时，最大功率工作时间不低于6小时。 |
| 2.8 | 拥有三种镇痛输出方式：1Hz、50Hz和1Hz/50Hz交替，根据不同产妇的体质进行调节。 |
| 2.9 | 具有一键配方切换功能，快速切换镇痛配方，满足不同产妇的镇痛需求。 |
| 2.10 | 具有一键启停工能，镇痛过程中可随时暂停及恢复输出，便于产妇中途休息及调整。 |
| 2.11 | 分娩镇痛监测系统为推车式设计，推车高度可大范围快速调节，配四个双刹车静音脚轮，便于科室使用。 |
| 2.12 | 配置彩色液晶显示器，尺寸不低于21.5寸；提供无线键盘鼠标一套；配有储物抽屉和置物篮便于科室使用。 |
| 2.13 | 支持数据备份和打印。 |
| 3. |  功能特点 |
| 3.1 | 非药物分娩镇痛，能有效缓解产妇分娩时的疼痛，缩短产程，安全可靠。 |
| 3.2 | 产妇保持清醒参与分娩。 |
| 3.3 | 镇痛6-15分钟后迅速见效，持续镇痛6小时以上。 |
| 3.4 | 有效缓解产妇焦虑、恐惧和烦躁的情绪。 |
| 3.5 | 避免药物镇痛的副作用和风险，可降低剖宫产率，提高临服务水平，利于优生优育。 |
| **4** | 其他 |
| 4.1 | 提供不少于20篇同品牌产品临床报告或论文文献，确保有效性和安全性。 |
| 4.2 | 提供厂家专业培训及厂家人员售后服务，售后服务及时、高效。 |
| 5.  | 配置要求 |
| 5.1 | 分娩镇痛监测系统软件 1套 |
| 5.2 | 轻便一体式推车 1台 |
| 5.3 | 配套21.5寸液晶显示器 1台 |
| 5.4  | 无线镇痛终端 3个 |
| 5.5  | 无线键盘、鼠标 1套 |
| 5.6 | 传导套装 3套 |

**10、投标人资格证明材料**

10.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为投标文件的一部分；

10.2 投标人提交的合格性的证明材料应能满足招标中心的要求；

10.3 投标人除具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力；

10.4 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”

**11、证明货物质量和符合招标文件规定的材料**

11.1 按照规定，投标人应提交根据招标文件要求提供的证明货物质量以及符合招标文件规定的材料，并作为投标文件的一部分；

11.2 货物质量的证明材料应包括：生产许可证、通过有关质量认证体系的认证证书；

11.3 证明货物与招标文件要求相一致的材料可以为手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供：

a、货物的彩样本图片；

b、货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

c、逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物是否作出实质性的响应，并逐条填写技术参数偏离表。

12、投标文件份数及签署

12.1 投标人应按照投标人须知的要求，准备一式多份投标文件（正本一份、副本份数按投标人邀请函要求），每份投标文件均标明“正本”或“副本”。一旦正、副本不符，以正本为准。

12.2 投标文件的正、副本均应是打印件或复印件，并由投标企业法人代表或其授权代表签名、加盖投标人公章。授权代表须将“授权委托书”（原件）附在招标文件中。

12.3除投标人对投标文件差错地方做必要修改外，投标人不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人或其授权代表签字或盖章，以示负责。

**四、投标文件递交**

**13、投标文件的密封和标记**

13.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本用单独的信封密封，且在信封上注明“正本”或“副本”的字样，这些信封再封装于一个大信封中。

13.2 外层信封应标明招标项目名称及编号、投标人全称、投标日期，并标明开标前不得启封的字样，并加盖投标人公章。

13.3 投标人必须在投标截止规定的时间内，将密封好的投标文件递交到指定的地点，超过时间概不接受，责任自负。

**14、 投标文件的修改和撤回**

14.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但招标中心必须在规定的投标截止时间之前收到投标人发出的书面通知。

14.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间至投标有效期期满之前，投标人不得撤回其投标。

**五、开标及评标**

**15、开标**

15.1 招标中心将在投标须知中规定的时间及地点组织开标，投标人应委派代表准时出席。开标时招标人可邀请纪检及有关行政主管部门参加,对开标的全过程进行监督。招标人亦可派代表现场观摩。

15.2开标时，由招标中心工作人员与投标人或者其推选的代表共同检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称及开标一览表中的内容。

15.3招标中心应做开标记录。开标记录应包括在开标时宣读或公布的全部内容，并存档备查。

**16、评标委员会**

16.1 开标后，招标中心将立即组织评委进行评标。

16.2 评标委员会由5人以上单数的行业专家及使用方代表组成。

16.3 从抽取评标专家到开始评标的时间一般不得超过2小时。在抽取评标专家时，应抽取足够数量的预备替补专家，在评标专家因故缺席时及时予以替补。

16.4 评标专家与投标人有利害关系者不得进入评标委员会，已经进入的将予以更换。评标专家的名单在定标前应严格保密。

16.5 评标委员会独立开展工作，负责评议所有的投标文件，并推荐中标候选人。

16.6 评标委员会将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标专家不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者好处。评标委员会和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评价和比较情况以及与评标有关的其他情况。

**17、评标过程的保密性**

17.1从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

17.2 招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位或个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

**18、投标文件的澄清**

18.1在评标期间，招标人可要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复可以书面形式提交。但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 如需要澄清的问题较多，招标人可以召开会议邀请投标人到会予以澄清。

**19、 评标原则**

19.1 科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

19.2 坚持质量第一，兼顾价格，不保证最低投标报价中标。

**20、投标文件的评价与比较**

20.1 评标委员会按照评标标准，仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，采用综合评分法。

20.2 评标主要考虑因素：

a、投标货物的总报价；

b、货物的质量、性能和对使用场所实际状况的适应性；

c、投标人承诺投标设备的售后服务情况；

d、货物设计寿命周期内的运营和维修保养费；

e、其他应该的因素。

20.3 评标方法

a、合格投标人达到或超过3家方可进入评标程序。

b、投标文件符合招标文件实质性要求的才能进入评标。

c、由评标委员会就投标人所投项目的品牌质量、技术参数配置偏离程度、业绩、售后服务承诺、报价等进行综合评分。

d、由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，进行综合比较与评价，当所有投标报价均与最高限价非常接近，经评标委员会认定明显缺失竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

**21、无效投标条款和废标条款**

21.1无效投标条款

（1）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）投标报价超出最高限价的；

（4）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）由被授权人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（9）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（10）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（11）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（12）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（13）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.2废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

**22评标结果**

评标委员会根据综合评分的评标标准确定中标供应商。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**23 评标定标办法**

本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

23.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 36.5 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×36.5。 |
| 二 | 技术参数部分 | 质量性能及技术参数 | 40.5 | 参数符合配置要求得40.5分，每条1.5分。正偏离；加分，正偏离一条加3分，最多加6分。负偏离：扣分，每负一条扣3分，最多扣18分。 |
|  |
| 三 | 售后服务 | 保修年限 | 10 | 其中提供免费保修3年，得6分，每增加一年加2分，最多加4分，不足3年不得分，  |
| 四 | 业绩 | 业绩 | 5 | 自2019年1月1日以来，该投标产品规格型号相同的销售业绩（省内），每个得1分，本项最高5分。（投标文件中需提供合同和验收证明文件复印件，合同和验收证明文件必须完整，不得隐藏数据和文字，否则不得分） |
| 五 | 投标文件编制 | 投标文件的规范 | 2 | 投标文件按规定的顺序进行排序，最高得0.5分。 |
| 投标文件按规定提供相关内容，最高得0.5分。（提供与投标无关的资料酌情扣分） |
| 投标文件有目录、页码且指向正确，最高得0.5分。 |
| 《综合评分索引表》内容完整，页码指向正确，最高得0.5分。 |

**说明：**（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。（3）投标人需根据评分项目及打分要求填写“综合评分索引表”，并标注所在得分点的页码，因未填写、未标注页码或索引页码不正确所导致的不得分风险由投标人自行负责。

**24质疑**

24.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

24.2采购人认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，应当重新开展采购活动。

**25定标及合同授予**

25.1定标由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标中心将招标结果进行公示7个工作日，无质疑后，向中标人发出中标通知书。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

25.3 中标供应商应当自收到中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同。

25.4 自采购合同签订之日起5个工作日内送东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心存档。

25.5 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

25.6中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人重新组织招标采购。

**第三章 低频神经和肌肉刺激仪（分娩镇痛监测系统）配置要求表**

**投标人全称（加盖公章）：**

| **项目** | **配置要求** | **投标****技术规格** | **正偏离或符合****或负偏离** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境：1.1环境温度：-10～40℃1.2相对湿度：≤80%1.3大气压力：700hPa～1060hPa |  |  |  |
| 2 | 技术参数与性能指标 |  |  |  |
| 2.1 | 基波频率：输出1Hz，50Hz两种固定频率，无其他多余频率值，误差≤±5% 。 |  |  |  |
| 2.2 | 脉冲宽度：输出0.2ms，0.6ms两种固定脉冲宽度，无其他多余脉宽值，误差≤±5%。 |  |  |  |
| 2.3 | 配置导乐分娩镇痛监测系统软件，具有产妇信息管理、分娩镇痛统计、分娩记录、导乐音乐播放、视频教学、导乐设施使用教学等功能。 |  |  |  |
| 2.4 | 分娩镇痛监测系统采用独立电源供电，无需外接交流电源，不受工作环境电源限制，可随时随处使用，待机时长不低于70小时。 |  |  |  |
| 2.5 | 配置3个分娩镇痛终端，要求镇痛终端可独立运行，可随身携带，显示治疗强度和治疗时间，并能存储产妇镇痛信息，与分娩镇痛监测系统无线数据传输，无使用距离限制。 |  |  |  |
| 2.6 | 镇痛终端体积小巧，重量≤388g，产妇携带后可自由活动，支持自由体位分娩。 |  |  |  |
| 2.7 | 镇痛终端采用可反复多次充电的高性能锂电池，待机10小时，最大功率工作时间不低于6小时。 |  |  |  |
| 2.8 | 拥有三种镇痛输出方式：1Hz、50Hz和1Hz/50Hz交替，根据不同产妇的体质进行调节。 |  |  |  |
| 2.9 | 具有一键配方切换功能，快速切换镇痛配方，满足不同产妇的镇痛需求。 |  |  |  |
| 2.10 | 具有一键启停工能，镇痛过程中可随时暂停及恢复输出，便于产妇中途休息及调整。 |  |  |  |
| 2.11 | 分娩镇痛监测系统为推车式设计，推车高度可大范围快速调节，配四个双刹车静音脚轮，便于科室使用。 |  |  |  |
| 2.12 | 配置彩色液晶显示器，尺寸不低于21.5寸；提供无线键盘鼠标一套；配有储物抽屉和置物篮便于科室使用。 |  |  |  |
| 2.13 | 支持数据备份和打印。 |  |  |  |
| 3. | 功能特点 |  |  |  |
| 3.1 | 非药物分娩镇痛，能有效缓解产妇分娩时的疼痛，缩短产程，安全可靠。 |  |  |  |
| 3.2 | 产妇保持清醒参与分娩。 |  |  |  |
| 3.3 | 镇痛6-15分钟后迅速见效，持续镇痛6小时以上。 |  |  |  |
| 3.4 | 有效缓解产妇焦虑、恐惧和烦躁的情绪。 |  |  |  |
| 3.5 | 避免药物镇痛的副作用和风险，可降低剖宫产率，提高临服务水平，利于优生优育。 |  |  |  |
| 4 |  其他 |  |   |  |
| 4.1 | 提供不少于20篇同品牌产品临床报告或论文文献，确保有效性和安全性。 |  |  |  |
| 4.2 | 提供厂家专业培训及厂家人员售后服务，售后服务及时、高效。 |  |  |  |
| 5.  | 配置要求 |  |   |  |
| 5.1 | 分娩镇痛监测系统软件 1套 |  |  |  |
| 5.2 | 轻便一体式推车 1台 |  |  |  |
| 5.3 | 配套21.5寸液晶显示器 1台 |  |  |  |
| 5.4  | 无线镇痛终端 3个 |  |  |  |
| 5.5  | 无线键盘、鼠标 1套 |  |  |  |
| 5.6 | 传导套装 3套 |  |  |  |

注意：投标人应如实提供技术参数和配置，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。带**★号为必备要求，否则，作废标处理**。

**第四章 投标文件的组成和格式**

**投标文件装订顺序**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 具体要求 |
| 1 | 投标文件封面 | 格式详见附表1 |
| 2 | 综合评分索引表 | 格式详见附表2 |
| 3 | 开标一览表（报价表） | 格式详见附表3 |
| 4 | 供货一览表 | 格式详见附表4 |
| 5 | 前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 格式详见附表5 |
| 6 | 法定代表人身份证明书 | 格式详见附表6 |
| 7 | 投标文件签署授权委托书 | 格式详见附表7 |
| 8 | 投标函 | 格式详见附表8 |
| 9 | 技术参数偏离表 | 格式详见附表9 |
| 10 | 售后服务承诺 | 格式详见附表10 |
| 11 | 业绩 | 提供本省范围内同型号同规格的销售合同和验收证明文件复印件，合同必须完整，不得隐藏数据和文字。 |
| 12 | 投标资质要求（超过有效期无效） | 具体要求详见招标公告：二、申请人的资格要求1。 |

**附表 1**

**东台市×××××院**

**×××××××××招标采购**

**投 标 文 件**

（注明：正本或副本）

投标人名称

（加盖投标人公章）

 项 目 名 称

投 标 日 期： 二○二 年 月 日

**附表2**

综合评分索引表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

 年 月 日

**附表3**

 **开标一览表（报价表）**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人全称（加盖公章）： |  |
| 投标设备名称 |   |
| 品牌、型号 |  |
| 制造商全称 |  |
| 单价 （人民币元） | 佰 拾 万 仟元整 | 数量 | 1台 |
| 投标总报价 （人民币元） | 佰 拾 万 仟元整(进口产品如为免关税价请注明)注：总价中包括运输安装、调试、培训、税费等项目。 |
| 交货时间 | 合同签订后 日内 |

法人代表或被授权人（签字）：

二○二 年 月 日

**附表4**

**供货一览表**

**（供货设备配置）**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号** | **制造商全称** | **数量** | **交货时间** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |

法人代表或被授权人（签字）：

 二○二 年 月 日

**附表5**

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

 年 月 日

**附表6**

法定代表人身份证明书

 ：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在 （投标人名称） 任（职务名称）职务，是 （投标人名称） 的法定代表人，联系电话（手机号码）： 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**附表7**

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权 （投标人名称） 的 （姓名） 为我公司签署本项目投标文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

联系电话（手机号码）：

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

**附表8**

投 标 函

 ：（采购单位名称）

 根据贵方 号招标文件，正式授权下述签字人 （姓名）代表我方 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （签字人）兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。
6. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标人开户行及账号：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

 年 月 日

**附表9**

**技术参数偏离表**

**投标设备名称及型号：**

**投标人全称（盖章）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **技术规格****和配置要求** | **投标技术规格** | **符合或偏离** | **说 明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(请直接用第三章“技术参数、配置要求、投标技术规格和偏离表”复制填写此表内)

法人代表或被授权人（签字）：

二〇 年 月 日

**附表10**

售后服务承诺书

* + 1. 安装调试培训

1.1合同签订后，及时提供安装环境要求,保证按时安装设备;

1.2合同签订后， 日内将设备运达采购人地址;

1.3我公司在 日内派工程师到现场开箱清点货物，免费安装调试，设备安装后提交本机安装调试报告以及按厂方标准进行的各项检测数据，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

1.4 提供现场技术培训，并免费提供2 人10天的操作培训，直至使用人员正常操作设备的各种功能。

* + 1. 售后服务地址及电话

有固定的维修站和必须的零配件

最近距离的维修站或办事处地址：

 800免费服务热线电话：

* + 1. 维护、保修期、维修响应、保修期外维修范围及收费

3.1状态检测及维护：在保修期内每3个月免费进行一次。

在保修期外每 个月进行一次，费用：

3.2维修人员在接到故障报告后2小时内响应，12小时内到达现场，48小时内修复。如48小时内不能修复，须提供一台同型号的备用设备，保证院方正常营运。

3.3主要设备及附属设备的保修年限、范围、条件。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要设备和附属设备名称 | 保修期 | 保修期外维修服务 |
| 包修范围 | 收费标准 | 计算方法 |
|  | 免费保修 年 |  |  |  |
|  | 免费保修 年 |  |  |  |
|  | 免费保修 年 |  |  |  |
|  | 免费保修 年 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

3.4保修期内平均开机率及计算方法

（全年正常开机工作日/国家法定工作日）≥95%，若＜95%则每减少一天保修期顺延一个月

3.5配件保证供应10年以上

4、免费软件版本升级，硬件按最优惠价格提供。

5、厂商提供的其它优惠条件(设备或服务)请注明。

投标人全称（加盖公章）：

 二○二 年 月 日

第五章 合同文件

合同主要条款

甲方： （招标人）

乙方：　 （中标供应商）

甲方于 年　 月　 日 午在东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心进行公开招标采购（招标文件编号： ），经综合评审，确定乙方为中标供应商，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

1. 合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　 　　　 （￥　 　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.中标内容清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 型　　　　　　号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |

　　二、供货时间、地点及验收方法

　　1.供货时间及地点

　　合同签订后 日内货物全部送达　　　　 　 　　，并安装调试完毕。

　　2.质量及验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。

⑵在安装调试完毕后的10日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后7日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

　　三、付款方式

　　所有货物经安装调试并验收合格后一周内付总价的 %，正常运行 个月后，无质量问题付清余款。

　　四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为人民币 元，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后退还 元。本项目的质量保证期为 年，待质量保证期满一次性付清余款。

2.在质保期内所供货物发生故障时，中标人须在 小时内到场维修，无法修复时，须在 小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方履约保证金中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

　　五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

六、其他条款：

1. ；

2. 。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 份，甲、乙双方签字盖章后五日内送东台市医疗机构医用器材集中招标采购中心合同1份。

　甲方（盖章）　　　　　　　 　 乙方（盖章）

　代表（签字）　　　　　　 　　 代表（签字）

 年　 月　 日